| TCCS | T I Ê U C H U Ẩ N CƠ SỞ |
| --- | --- |

TCCS 752:2019

Xuất bản lần 1

NÔNG SẢN CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT- PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘC TỐ NẤM AFLATOXIN B1, B2, G1, G2 BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỔI PHỔ

### Agricultural products of plant origin – Determination of Aflatoxin (B1, B2, G1, G2) By liquid chromatographic and tandem mass spectrometry method

HÀ NỘI ( 2019

Lời nói đầu Cơ quan biên soạn: Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc. Cơ quan đề nghị ban hành: Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc. Cơ quan xét duyệt ban hành: Cục Bảo vệ thực vật. Quyết định ban hành số: 836/QĐ-BVTV – KH ngày 5 tháng 4 năm 2019 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật.

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TCCS 752:2019

### Nông sản có nguồn gốc thực vật – Phương pháp xác định độc tố nấm aflatoxin B1, B2, G1, G2 bằng sắc ký lỏng khối phổ

Agricultural products of plant origin – Determination of Aflatoxin (B1, B2, G1, G2) by Lliquid chromatographic and tandem mass spectrometry method

### 1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định Aflatoxin B1, B2, G1, G2 trong nông sản có nguồn gốc thực vật (ngũ cốc, các loại hạt, và các sản phẩm của chúng)

### 2   Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 5139:2008 (CAC/GL 33-1999) Phương pháp khuyến cáo lấy mẫu để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với các giới hạn dư lượng tối đa (MRL).

### 3   Nguyên tắc

Aflatoxin trong mẫu thử được chiết ra khỏi mẫu bằng dung môi acetonitril và được xác định bằng thiết bị sắc kí lỏng khối phổ LC-MS/MS.

### 4   Thuốc thử

Chỉ sử dụng các thuốc thử tinh khiết phân tích

  - Acetonitril (CH3CN)

  - Amonium acetate (CH3COONH4)

  - Magnesiumsulfate-Heptahydrate (MgSO4.7H2O nung 5500C trong 8 giờ, để nguội, bảo quản trong bình hút ẩm)

  - Sodium chloride  (NaCl)

  - Sodium hydrogencitrate (C6H5Na2O7.1.5H2O)

  - Tri –sodium citrate dihydrate (C6H5Na3O7.2H2O)

  - Nước trao đổi ion,

  - Dung dịch chuẩn gốc,

Chất chuẩn aflatoxin B1, B2, G1, G2 25 µg/ml trong dung môi Acetonitrile, CRM40139 SUPELCO.

Dung dịch chuẩn được bảo quản ở -200C

  - Dung dịch chuẩn trung gian, nồng độ 5 (g/ml.

Dùng micropipet lấy 1ml dung dịch chuẩn (3.7) cho vào bình định mức dung tích 5 mL (4.14), thêm dung môi acetonitril đến vạch và lắc đều. Dung dịch chuẩn trung gian được bảo quản ở 50C và có thời hạn sử dụng không quá 6 tháng.

  - Dung dịch chuẩn làm việc

Pha loãng liên tục dung dịch chuẩn trung gian thành dãy chuẩn làm việc có nồng độ là: 0,0002; 0,0004; 0,001; 0,002; 0,005;  0,01 µg/mL bằng dung môi acetonitril.

Các dung dịch chuẩn làm việc được bảo quản ở 50C và có thời hạn sử dụng không quá 6 tháng.

4.11  Pha động

Dung dịch A: ACN/H2O 2+8 (v/v) + 5mM CH3COONH4: Cân 0,385g CH3COONH4 vào bình định mức 1L, thêm 200ml ACN, định mức tới vạch bằng nước cất 2 lần khử ion, lắc kỹ, siêu âm 15 min.

Dung dịch B: ACN/H2O 9+1 (v/v) + 5mM CH3COONH4: Cân 0,385g CH3COONH4 vào bình định mức 1L, thêm 900ml ACN, định mức tới vạch bằng nước cất 2 lần khử ion, lắc kỹ, siêu âm 15 min.

### 5   Thiết bị và dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm như sau:

  - Bình định mức, dung tích 10, 20 ml.

  - Pipet, dung tích 1, 2 và 10 ml.

  - Micropipet, có thể đo từ 50 (l đến 200 (l

  - Ống li tâm, nhựa PP dung tích 15; 50 ml.

  - Ống đong, dung tích 1 L.

  - Cân phân tích, có thể cân chính xác đến 0,01 mg.

  - Cân kỹ thuật, có thể cân chính xác đến 0,01 g.

  - Máy lắc Vortex

  - Máy li tâm, tốc độ ≥ 4 000 vòng/min,

  - Máy nghiền mẫu.

  - Máy siêu âm

  - Màng lọc PTFE (0.45 µm)

  - Thiết bị sắc ký lỏng khối phổ, được trang bị như sau:

Máy sắc ký lỏng khối phổ Shimadzu 8040 QQQ hoặc tương đương

Cột: RP18, 150mm x 4,6mm x 3(m hoặc tương đương

Bộ bơm mẫu tự động

Máy vi tính và phần mềm điều khiển

Khí Nitơ 99,999%

Máy sinh khí nitơ > 99,5 %

### 6   Lấy mẫu

Lấy mẫu theo TCVN 5139:2008 (CAC/GL 33-1999) Phương pháp khuyến cáo lấy mẫu để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với các giới hạn dư lượng tối đa (MRL).

### 7   Cách tiến hành

7.1  Yêu cầu chung

Toàn bộ qui trình phân tích cần được thực hiện trong ngày. Nếu cùng một lúc chuẩn bị nhiều mẫu mà không phân tích được trong ngày thì phải lưu dung dịch mẫu ở nhiệt độ 50C, lưu được 2 ngày.

7.2  Chuẩn bị mẫu

Mẫu thử được đồng nhất bằng máy nghiền mẫu đến khi đồng nhất.

7.3   Chuẩn bị dung dịch mẫu thử

Cân khoảng 5 g mẫu (m) thử đã được đồng nhất chính xác tới 0,1 g vào ống li tâm dung tích 50 ml, thêm 10mL nước cất để yên trong nhiệt độ phòng 1h. Thêm vào 10 ml (V) acetonitril, lắc bằng máy vortex 30 giây, thêm lần lượt 1 g NaCl, 1g C6H5Na3O7.2H2O, 0,5g C6H5Na2O71.5H2O. Lắc bằng máy vortex 30 giây. Thêm 4g MgSO4 đã sấy khô, lắc mạnh bằng tay trong 30 giây, ly tâm với tốc độ 4000 vòng/min trong  5 min. Lấy lớp dung dịch phía trên lọc qua màng lọc PTFE, chuyển vào vial và xác định bằng LC-MS/MS.

7.4   Chuẩn bị dung dịch  mẫu trắng

Mẫu trắng là mẫu không chứa aflatoxin B1, B2, G1, G2, được thực hiện như phần (7.3).

7.5   Chuẩn bị dung dịch mẫu kiểm tra hiệu suất thu hồi

Cân lượng mẫu trắng đã được đồng nhất như mục (7.3) chính xác tới 0,1g vào ống li tâm dung tích 50 ml. Dùng micropipet  thêm 10 (l dung dịch chuẩn trung gian (4.9), để yên trong nhiệt độ phòng tối thiểu 60 min. Tiếp tục thực hiện như phần (7.3).

7.6   Điều kiện phân tích

Cột: RP18, 150mm x 4,6mm x 3(m hoặc tương đương

Nhiệt độ cột: 400C

Tốc độ dòng: 0,6 ml/min

Thể tích bơm mẫu: 10(l

Điều kiện thiết bị LCMSMS

| Nguồn ion hóa | ESI/+/MRM |
| --- | --- |
| Nhiệt độ khí | 300 oC |
| Tốc độ dòng khí N2 | 8 L/min |
| Áp suất đầu phun | 40 psi |
| Điện áp | 4000 V |

Điều kiện MRM:

| STT | Hoạt chất | Mảnh ion mẹ | Mảnh ion con 1 | Mảnh ion con 2 | Điện thế buồng va chạm (V | Thời gian quét (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aflatoxin B1 | 313 | 241 | 285 | 22 | 100 |
| 2 | Aflatoxin B2 | 315 | 259 | 287 | 24 | 100 |
| 3 | Aflatoxin G1 | 329 | 243 | 311 | 11 | 100 |
| 4 | Aflatoxin G2 | 331 | 245 | 313 | 15 | 100 |

7.7   Dựng đường chuẩn

Dựng đường chuẩn (tương quan giữa diện tích píc và nồng độ chất chuẩn) của Aflatoxin tại 5 điểm có nồng độ tương ứng trong dung dịch chuẩn làm việc.

7.8   Xác định

Bơm dung dịch mẫu trắng, dung dịch mẫu thử, dung dịch mẫu kiểm tra hiệu suất thu hồi vào thiết bị. Dùng đường chuẩn để xác định nồng độ của mẫu thử và mẫu kiểm tra hiệu suất thu hồi. Nếu nồng độ của mẫu thử nằm ngoài đường chuẩn thì điều chỉnh bằng cách pha loãng dung dịch mẫu thử. (không phải pha loãng lượng mẫu bơm)

Hiệu suất thu hồi của mẫu kiểm tra phải trong khoảng 70-120%.

### 8   Tính kết quả

Hàm lượng aflatoxin (B1, B2, G1, G2) X, biểu thị bằng miligam trên kilogam (mg/kg), được tính theo công thức:

trong đó:

X0	là nồng độ của phần mẫu thử khi bơm vào máy tính bằng microgam trên mililit ((g/ml);

V	là thể tích dung môi chiết mẫu mililit (ml)

m 	là khối lượng mẫu thử, tính bằng gam (g)

### 9   Hiệu suất thu hồi và giới hạn xác định

9.1   Hiệu suất thu hồi của phương pháp: từ 70 % đến 120 %.

9.2   Giới hạn xác định của phương pháp (LOQ): 0.001 mg/kg

9.3  Độ lặp lại của phương pháp ≤ 15%.

# Phụ lục A

# Giới thiệu aflatoxin B1, B2, G1, G2

| Tên hoạt chất: | AFLATOXIN B1 |
| --- | --- |
| Công thức cấu tạo: |  |
| Công thức phân tử: | C17H12O6 |
| Khối lượng phân tử: | 312.277 g/mol |

| Tên hoạt chất: | AFLATOXIN B2 |
| --- | --- |
| Công thức cấu tạo: |  |
| Công thức phân tử: | C17H14O6 |
| Khối lượng phân tử: | 314.293 g/mol |

| Tên hoạt chất: | AFLATOXIN G1 |
| --- | --- |
| Công thức cấu tạo: |  |
| Công thức phân tử: | C17H12O7 |
| Khối lượng phân tử: | 328.273 g/mol |
| Tên hoạt chất: | AFLATOXIN G2 |
| Công thức cấu tạo: |  |
| Công thức phân tử: | C17H14O7 |
| Khối lượng phân tử: | 330.289 g/mol |

# Tài liệu tham khảo

1. Rapid and Highly Sensitive Quantitative Analysis and Screening of Aflatoxins in Food Using Liquid Chromatography Triple Quadrupole Mass Spectrometry, ASMS 2012, Shimadzu.

2. André Victor Sartori, Juliana Swensson de Mattos, Yuri Pereira Souza, Rosana Pereira dos Santos, Maria Heloísa Paulino de Moraes, Armi Wanderley da Nóbrega, Determination of aﬂatoxins M1, M2, B1, B2, G1 and G2 in peanut by modifed QuEChERS method and ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry, http:// Doi: 10.3395/2317-269x.00406